|  | สาเหตุทั่วไป | สาเหตุจากเครื่องล้าง | การแก้ไข | อันตราย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คราบเลือดตกค้าง (Organic residues) |
| คราบสีแดง (สีเลือด) มองเห็นชัด ถ้าถูกความร้อน อาจเห็นเป็นสีน้ำตาลไหม้ หรือสีดำ | 1.เลือดแห้งกรัง ไม่ได้ส่งล้างที่จ่ายกลางทันที (>6 ชม.) | 1.ช่วง Rinse ไม่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 2.เลือดและคราบโปรตีน โดนความร้อน (>45C) ทำให้แห้งกรัง | -Reclean ด้วย Ultrasonic -ขัดเฉพาะจุดด้วยมือ -ใช้ 3%H2O2 (นาน 5 นาที) | 1.เป็นที่มาของการเกิดคราบ pitting corrosion |

|  | สาเหตุทั่วไป | สาเหตุจากเครื่องล้าง | การแก้ไข | อันตราย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คราบ Silicate and other mineral compound |
| มีหลายลักษณะ (สี) อาจเป็นสีเหลือง-สีน้ำตาล จนถึงสีฟ้า-สีม่วง หรือมองคล้ายสีรุ้ง ลักษณะคราบมีขอบชัด เกิดเป็นจุด เป็นหยด หรือเปรอะเปื้อนไปทั่ว และพบคราบลักษณะเดียวกันนี้ที่ผนังเครื่องล้างได้ | 1.ใช้สารขัดล้างที่มีส่วนผสมของ silicate 2.ไอน้ำที่ใช้ในการนึ่งมี silicate (silicic acid) 3.มีการรั่วของ silicic acid จากขั้นตอนการทำน้ำ RO (reverse osmosis) | 1.ช่วง Rinse ไม่เพียงพอ ทำให้ล้างสารเคมีบนผิวเครื่องมือออกไม่หมด | ใช้สารขัดล้างที่เป็นกรด (ตามคำแนะนำของบริษัท) | ไม่ทำให้เกิดการกัดกร่อนบนผิวเครื่องมือ ไม่มีผลต่อร่างกาย แต่ดูไม่น่าใช้ไม่สะอาด (aesthetic) |

|  | สาเหตุทั่วไป | สาเหตุจากเครื่องล้าง | การแก้ไข | อันตราย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คราบการผุกร่อน (pitting corrosion) สาเหตุหลักเกิดจากการกัดกร่อนของคลอไรด์ (Chlorides) |
| เป็นจุดหรือโพรงสีดำ มีคราบสีน้ำตาลล้อมรอบ ความลึกของโพรงขึ้นกับความรุนแรงที่กัดกร่อน | 1.มักเกิดกับเครื่องมือสแตนเลสสัมผัสกับธาตุในกลุ่มอโลหะ (ตามตารางธาตุ) (ฟลูออรีน , คลอรีน , โบรมีน , ไอโอดีน) และเกิดมากกับเครื่องมือสแตนเลสที่ไม่มีส่วนผสมของ***** (ไม่ทนต่อคลอไรด์) 2.ในเลือดมีส่วนผสมของคลอไรด์ ถ้าเลือดแห้งกรัง ทำให้เกิดคราบลักษณะนี้ได้ 3.แช่เครื่องมือในน้ำที่มีคลอรีน 4.น้ำยาโพวิดีน ประกอบด้วยไอโอดีน |  | แก้ที่สาเหตุ -อาจแช่เครื่องมือในน้ำที่มีคลอรีนสูง หรือแช่ในน้ำนานก่อนส่งจ่ายกลาง -ส่งตรวจน้ำที่ใช้ล้างว่ามีคุณสมบัติเป็นน้ำอ่อนหรือไม่ -เครื่องมือโดนโพวิดีน หลังใช้งาน | 1.เป็นสาเหตุหลักให้เครื่องมือชำรุดหัก 2.คราบกัดกร่อนที่รุนแรงจะมีลักษณะเป็นโพรงบนผิวเครื่องมือ ถ้ามีเชื้อโรค หรือคราบเลือดที่ล้างออกไม่หมดค้างอยู่จะเป็นอันตรายกับผู้ป้วย |

|  | สาเหตุทั่วไป | สาเหตุจากเครื่องล้าง | การแก้ไข | อันตราย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คราบ Spotting caused by lime (Calcification and lime deposits) เกิดจากการนำน้ำกระด้างมาล้างเครื่องมือ Water hardness (Calcium, Magnesium) |
| คราบสีน้ำนมขาว หรือสีน้ำตาล มีขอบชัดเจน กระจายอยู่หลายจุดบนผิวเครื่องมือ และพบคราบลักษณะเดียวกันนี้ที่ผนังเครื่องล้าง | ไม่ได้ใช้น้ำอ่อนมาล้างเครื่องมือ | มี salt /mineral อยู่ในน้ำสุดท้าย (rinse) | แก้ที่น้ำ (ใช้น้ำอ่อน) | ไม่ทำให้เกิดการกัดกร่อนบนผิวเครื่องมือ ไม่มีผลต่อร่างกาย แต่ดูไม่น่าใช้ไม่สะอาด (aesthetic) |

|  | สาเหตุทั่วไป | สาเหตุจากเครื่องล้าง | การแก้ไข | อันตราย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คราบ Carry over เกิดสารเคมีตกค้าง หลังจากน้ำระเหยออกไป (Evaporation residue) |
| คราบสีขาว ของเข้มชัดเจน (ขึ้นกับชนิดสารเคมีที่ตกค้าง) | 1.มีสารขัดล้าง (cleaning solution) หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ (disinfectant) ตกค้างบนผิวเครื่องมือ เนื่องจากล้างน้ำเปล่า (rinse) ไม่พอ | 1.ช่วง Rinse ไม่เพียงพอ ทำให้ล้างสารเคมีบนผิวเครื่องมือออกไม่หมด พอมาถึงช่วง Final rinse เป็นช่วงที่มีการตั้งอุณหภูมิของน้ำ (70-90C) เพื่อใช้ในการทำลายเชื้อ และช่วง Dry (>100C) ทำให้น้ำระเหยออกไป ทำให้คงเหลือสารเคมีตกค้างบนผิวเครื่องมือ | 1.ใช้สารขัดล้างที่เป็นกรด (ตามคำแนะนำของบริษัท) แก้รอยคราบที่เกิดขึ้น 2.ล้างน้ำเปล่าให้เพียงพอ 3.ความเข้มข้นของน้ำยาที่ใช้ล้างเครื่องมือเหมาะสมถูกต้อง | ขึ้นกับชนิดและความเข้มข้นของสารเคมีที่ตกค้าง |

|  | สาเหตุทั่วไป | สาเหตุจากเครื่องล้าง | การแก้ไข | อันตราย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คราบการเสียดสี Friction corrosion |
| เป็นรอยถลอก จากการเสียดสี อาจมีคราบสีน้ำตาลปรากฏ | ปล่อยให้มีโลหะ คราบสกปรกฝังแน่น ทำให้เกิดการเสียดสี |  | กำจัดคราบฝังแน่นออกก่อน แล้วใช้สารหล่อลื่นฉีดบริเวณข้อต่อ (lubicant) | 1.เป็นสาเหตุทำให้แผ่นฟิล์มที่เคลือบบนผิวเครื่องมือถูกทำลาย (passive layer) ทำให้เครื่องเกิดการกัดกร่อน (จาก pitting corrosion) ได้เร็วขึ้น 2.ทำให้เครื่องมือสูญเสียหน้าที่การใช้งาน เช่น กรรไกรตัดไม่ออก จากหมุดโยก |

|  | สาเหตุทั่วไป | สาเหตุจากเครื่องล้าง | การแก้ไข | อันตราย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| คราบสกปรกบริเวณข้อต่อ ( Crevice corrosion ) |
| คราบสีน้ำตาล ปรากฏตามรอยข้อต่อของเครื่องมือ | มีความชื้น คราบแร่ธาตุอยู่บริเวณรอยต่อของโลหะ ทำให้ออกซิเจนเข้าไม่ถึง เกิดภาวะกรดอ่อนๆขึ้น ทำลายแผ่นฟิล์มที่เคลือบบนผิวเครื่องมือ (passive layer) |  | 1.ล้างเครื่องมือให้สะอาด โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อ 2.เครื่องมือต้องแห้งสนิทก่อนนำมา pack (หมุนใช้เครื่องมือเร็วเกินไป บริเวณรอยต่อเครื่องมือไม่แห้งสนิท) | 1.เป็นสาเหตุทำให้แผ่นฟิล์มที่เคลือบบนผิวเครื่องมือถูกทำลาย (passive layer) ทำให้เครื่องเกิดการกัดกร่อน (จาก pitting corrosion) ได้เร็วขึ้น |